ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Предмет јавне набавке  у отвореном поступку број: 1280-09-07/23 je јавна  набавка-добра- МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА– НОВА  за потребе  Дома за децу и лица ометена у развоју‚‚Др Никола Шуменковић‚‚ Стамница која обухвата:

| Р.б. | Назив артикла 1 | Јед. мере 2 | Количина 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Болнички кревет – електрични - Број мотора: 3 Погонски систем 24 V - Исправљач струје 220 V/24 V интегрисан на кревету испод лежеће површине - Даљинске команде за пацијента и болнички персонал са закључавањем свих функција кревета - Број точкова 4 (са кочницом) - Конструкција од металних профила завршно заштићен eлeктрoстaтскoм бojoм oтпoрнoм нa дeзинфeкциoнa срeдствa и срeдствa зa прaњe, чеоне и бочне стране од дрвета. Бочне стране су од дрвета и могу се спуштати и подизати до нивоа лежеће површине - База кревета на коју належе душек је од латофклекса - Висина подесива од 35 до 75 cm ± 2 cm - Максимална укупна дужина кревета 205 cm - Дужина лежећег дела на који належе душек 196± 2 cm - Минималан услов за носивост кревета 150 kg - Подизање ногу 35º ± 2 cm - Подизање узглавља до 70 – 75 | ком | 12 |
| 2. | Антидекубитус душек - Душек из једног дела израђен од полиуретан пене густине 37kg / m3(за први степен декубита), профилисане тако да се може користити на креветима који имају могућност подешавања лежеће платформе (попречни усечени канали на 2/3 душека), дебљина 140 mm, антибактеријска и непропусна навлака са рајсфешлусом (скидива), навлака негорива и перива на 95 º | ком | 12 |
| 3. | Стаклени ормар за лекове - Израђен од челичних профила заштићених пластификацијом .Два сегмента у једној целини, горњи са стакленим вратима, доњи са испуном од челичног лима. Оба дела мора да имају уграђене бравице. - Димензије: Дубина x ширина x висина – 50cm x 60cm x 180cm | ком | 3 |
| 4. | Сталак за инфузију - Израђен од челичних профила заштићених пластификацијом . Покретан са точковима. - Подесив по висини. Висина од 120cm до 220cm.Носивост: Минимум 20kg. | ком | 6 |
| 5. | Појас за хумано везивање руку (2 сета) - Могућност фиксације руку, ногу и трупа пацијената у различитим положајима тела ( у случају постојања рана, декубит, или, других медицинских ограничења), на бок, на леђа или на стомак. - Фиксирање појаса за кревет магнетом са могућношћу подешавања дужине у односу на димензије кревета. - Брзо и лако демонтирање појасева магнетним кључем - Отпорност на хемијске агенсе. | ком | 2 |
| 6. | Стерилизатор - Запремина-58 литара - Стерилизатор је направљен цео од нерђајућег челика - Дигитално подешавање времена и температуре стерилизације - Стерилизатор поседује електронску контролу параметара са P.I.D. контролом - Термоизолација од фибергласа - Опсег температуре од 140 ºC до 250 ºC - Стерилизатор аутоматски рачуна време стерилизације у зависности од подешене температуре - Могућност подешавања времена стерилизације од 0 до 600 минута и неограничено - Врата се закључавају помоћу кључа - Дигитални дисплеј - Да поседује визуелни и звучни аларм за: - прекомерну температуру; - нижу температуру од задате; - оштећену температурну сонду; - оштећен грејни елемент. - Термостат за заштиту од прекомерне температуре - Максимална снага 800W - Стерилизатор мора да поседује 2 подесиве полице - Спољашње димензије 700mm x 480mm x 470mm - Унутрашња димензија коморе 500mm x 360mm x 320mm | ком | 1 |
| 7. | Добош за стерилизацију - Димензије 160х150mm, бочно перфориран | ком | 2 |
| 8. | Инвалидска колица механичка - предње и задње пуне гуме од полиуретан пене - механизам за брзо скидање задњих точкова - наслони руку, који су закошени, како би омогућили кориснику да приђу столу - наслони руку обложени су квалитетном пеном; - дупле маказе на раму за склапање - точкови задњи пуна гума 24“ точкови предњи 200x50mm - рукохват на задњем точку од алуминијума - ширина седишта 44-48cm±1cm - укупна тежина до 18kg, носивост 130 kg | ком | 15 |
| 9. | Ходалица са 4. тачке ослонца - Израђена од алуминијума, мекани рукохвати, склопива, висина подесива. - Минималан услов за носивост ходалице је 130 kg | ком | 10 |
| 10. | Столица за купање - Укупна ширина 50cm ± 2 cm - Укупна дубина 50cm ± 2 cm - Подешавање висине од 35 до 45 ± 2 cm - Минималан услов за носивост столице је 150kg - Израђена од алуминијума | ком | 6 |
| 11. | Аспиратор - Тип мотора: безуљна клипна пумпа - Радни напон: 230 W +/- 10%, 50Hz - Максимални вакуум(подесив): -640 mm Hg +/- 10% - Максимални проток: 40 L/мин +/- 10% - Ниво буке: <61 Db - Капацитет боце: 1 литар | ком | 1 |
| 12. | Инхалатор МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ - Kомпресорски инхалатор радног притиска 1.5 бара. за велики број инхалација током дана. - Аутоклавирајуце мекане маске (велика или мала по избору) - Аутоклавирајуци небулајзер са интераптером (за низменично инхалирање) Дизна: - Укупан излаз мин. – 440mg/мин - ММD (средњи пречник честица) маx, - 3.6 Um - проценат честица мањих од 5 Um мин 67 % - ПИФ контролни систем интегрисан у небулајзер Одабрани спектар аеросола омогућава циљну употребу за централну или перифералну плућну област. - Могућност инхалирања деце и одраслих | ком | 3 |
| 13. | ЕКГ АПАРАТ - 7'' екран на додир у боји, као и засебне тастере за брзо коришћење. - Корисник је вођен током аквизиције ЕКГ мерења, од постављања електрода до провере квалитета мерења, штампања и складиштења - Аутоматска, мануелни, статички или ритмички мод ЕКГ се лако може одабрати додиром тастер - Нова Рyтхм ЕЦГ функција омогућава анализу 3 минута током екг мерења, укључујући тренд пулсног ритма и варијабилности - ЕКГ снимци се могу складиштити на уређају или пренети преко УСБ конекције на рачунар ( опционо) или УСБ меморију. - Glasgow интерпретациони алгоритам је доступан за одрасле и педијатријске пацијенте. - Специјална апликација за управљање ЕКГ мерењима на рачунару (опционо) је дизајнирана за лако али комплетно управљање ЕКГ снимцима - ЕКГ канали:12-канали(I,II.III.aVR-L-F,В1-6) - Пацијент кабел: Стандардни 15D,10водова - CМRR: >100dB - Улазна импеданса: 100МΩ - Улазно узорковање: 32000 узорака/секунди/каналу - ЕКГ резолуција: 5μV/LSB; 500 u/s - Динамички опсег: +/- 325 mV - Пропусна ширина перформансе еквивалентне: 05-150 Hz - Детекција пацемакер-а Хардверска детекција заједно са конволуционалним дигиталним филтрирањем - Филтери Дигитални линеарни фазни дијагностички хигх-пасс фитер (у складу са 60601-2-25 2. едиц.); 50/60 Hz AC дигитални интерференционо адаптиван филтер; Дигитални LOW-PASS филтер на 25/40 Hz, само за приказ и штампу - Заштита од дефибрилатора: ААМИ/ИЕЦ стандарди - Фронт-енд перформанце: АНСИ/ААМИ ИЕЦ 60601-2-25:2011 - Мод снимања Аутоматик (12 канала), Мануал (3/6 канала), Стат (12 канала), Рхyтхм (1/3 канала) - Конфигурација : Standard или Cabrera - Детекција квара на електроди независно на свим електродама - ЕЦГ мерења све електроде, средња вредност, QТ коригована вредност, - ЕЦГ интерпретација Glasgow - ЕKSPORTформат: SCP-PDF - Опционо засебна ЕЦГ апликација за ПЦ | ком | 1 |
| 14. | Медицински бубрежњак - Материјал инокс | ком | 3 |
| 15. | Касета за стерилизацију - Димензије 30х15х6цм | ком | 3 |

Напомена:

  - Понуђач је у обавези да достави Оригиналан каталог: Тражене карактеристике понуђач доказује оригиналним каталозима (оригинални каталог или флајер издат од стране произвођача) из којих наручилац на несумљив начин може утврдити техничке карактеристике понуђених добара.

  - Понуђач је у обавези да  до 28.08.2023.г. до 10 сати ( дан отварања понуда) на адресу наручиоца - Дом за децу и лица ометена у развоју “Др Никола Шуменковић“ Стамница,Српских Владара број 83. село Стамница, 12300 Петровац на Млави, достави  један узорак  електричног болничког кревета - са карактеристикама траженим у обрасцу структуре цена и техничкој спецификацији

  - Карактеристике и  квалитет  понуђених добара, која се испоручују, морају у свему одговарати назначеним  карактеристикама и квалитету садржаним у техничкој спецификацији и Обрасцу структуре цене, у складу са  обавезујућим  стандардима и принудним прописима за ту врсту добара.

Понуђач:

Датум:_____________ 					             _____________________